SC-3536

克利夫兰开口闪点测定仪

使用说明书

长沙思辰仪器科技有限公司

感谢您选用长沙思辰仪器公司产品!

为了使用方便及确保您能充分使用好本仪器的功能和特点,在进行仪器操作前敬请仔细阅读本仪器使用说明书及相关试验方法,阅后请将本说明书存档及放置于方便的位置,以供日后参考之用。

目    录

一、仪器简介………………………………………………………2

二、工作原理………………………………………………………2

三、技术参数………………………………………………………2

四、仪器特点………………………………………………………2

五、仪器操作………………………………………………………2

六、注意事项………………………………………………………4

七、仪器维护………………………………………………………4

八、仪器清单………………………………………………………4

本仪器为高温试验仪器，使用前请详阅说明书，谨慎操作，注意安全！

一、仪器简介

SC-3536开口闪点测定仪是按照中华人民共和国标准GB/T3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》所规定的要求设计制造的，适用于测定各种油品及沥青（粘稠油沥青、液体油沥青、液体页岩沥青等）之闪点和燃点。可供各工矿企业、交通部门、科学研究单位和实验室等部门作有关油品和沥青闪点、燃点的测定和试验研究。

二、工作原理

将试料置于规定形状大小的容器内加热，试料受热后蒸发的气体与周围空气形成混合物，当接触火焰时开始闪火的温度即为该试料的闪点；若继续加热，混合气体接触火后能持续燃烧的时间不大于5s时的温度，即为该试料的燃点,闪点的燃点均以℃表示。

三、技术参数

1、工作电源： AC 220V±10%，50Hz。

2、加热功率： 0-450W连续可调。

4、点火装置： 喷口孔径0.6-0.8mm。

5、划扫装置： 自动扫划。

6、引火气源： 液化气、民用可燃气引火。

7、样品状态： 液态。

8、温 度 计： 符合GB/T514规定。

9、环境温度：-10℃-50℃。

10、相对湿度：≤85%。

四、仪器特点

1、设计符合GB/ T3536等标准的要求。

2、升温速度连续可调。

3、仪器结构紧凑、造型美观、操作方便。

五、仪器操作

A、测试前准备

1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。检查本仪器的外壳，必须处于良好的接地状态。

2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/T3536-2008《石油产品闪点和燃点测定法（克利夫兰开口杯法）》了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。

3、仪器放置在光线较暗且避风的地方以便观察闪火。

4、按照标准要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等。

B、仪器操作

1、打开包装箱，按仪器说明书按结构图所示安装好仪器。

2、打开电源开关，指示灯亮，随后就可以进行试验操作。

3、将试样倒入克利夫兰油杯中，至刻度线处。

4、把油杯放在电炉上，调节好点火装置和温度计的高度。连接好气源，引燃扫划杆喷口，并旋转火焰调节阀，调节合适的火焰。

5、打开加热开关，根据标准的规定，调整温度旋钮使电流表指针指在适当位置加热试样在开始加热后，使之能迅速地达到10℃±2℃/min的升温速度。

6、将点火器总成皮管接至煤气或丁烷气上调整总成阀门或煤气阀门使点火嘴上出现试验所需的小火球，试样温度达到预期闪点前40℃时升温速度控制为4℃±1℃/min。细心观察温度上升情况，如果温度超过范围时，将旋钮适当调整，如果每分钟超过4℃时，再进一步的减少电压表电压。

7、试料温度达到预期闪点10℃时，按下回扫按纽使点火器火焰沿从杯口中扫过一次，从杯口中的一边移至另一边，所经过的时间为2s--3s（回扫速度已经固定不需调整），试验温度每升高2℃应重复一次点火试验。

以此类推，直到点火杆划扫油样表面，试样出现瞬间闪火现象，请记录此时温度计上的温度，此温度为该试样的闪点。

8、继续加热试样，并按上述操作要求用点火器进行点火试验。

9、当试样接触火焰立即着火，并能继续燃烧不少于5s时停止加热，读记燃前温度计的温度作为试样的燃点。

10、同一试样至少重复二次，取其平均值作为试验结果。

11、试验结束后，关闭气源，切断电源。

12、待仪器冷却后，作好清洁工作,以备下次使用。

六、注意事项

1、仪器采用交流220V电源供电，为确保操作安全，仪器必须良好接地。

2、调节加热速率时，尽量不要使加热电流长时间超过2.5A，以保证仪器长期稳定使用。

3、使用过程中，请经常检查乳胶管的老化情况，注意用气安全。

4、仪器使用，请严格按照国家标准和产品说明书要求，进行操作。

5、本仪器为高温试验仪器，试验过程中需用可燃气，用明火点火，请勿离机操作。

6、试验完成，必须关闭气源，断开电源，冷却后，清洗干净试验杯，以备下次使用。

7、不可强行转动点火器总成否则容易造成仪器损坏。

8、放置开口杯时要注意加热石英管不可力量过大。

七、维护保养

1、仪器应放置在干燥、通风、没有污染及酸碱等腐蚀性气体的环境中。

2、仪器不用时，关闭电源开关、加热开关及搅拌开关，置于通风干燥处。

3、试验完成后，请清洗干净试样杯，经常用柔软纱布擦拭仪器表面，使仪器保持干净。

警告：仪器发生故障时应立即切断电源，待仪器完全冷却后请专业人员进行检修并排除故障后方可继续使用，防止发生意外！

八、仪器清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 开口闪点测定仪主机 | 台 | １ |  |
| ２ | 试验油杯 | 只 | 1 |  |
| 3 | 温度计 | 支 | 1 |  |
| 4 | 温度计夹头 | 个 | 1 |  |
| 5 | 温度计支架 | 个 | 1 |  |
| 6 | 电源线、皮管、 | 根 | 各1 |  |
| 7 | 点火器总成 | 只 | 1 |  |
| 8 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 9 | 产品保修卡 | 份 | 1 |  |
| 10 | 产品合格证 | 份 | 1 |  |

长沙思辰仪器科技有限公司

销售地址：湖南省长沙市芙蓉区万家丽中路一段166号长房东郡华城广场A座

电    话：0731-85516578  85535848   传真：0731-85117535 售后电话： 0731-85118535

网    址： www.csscyq.com                               公司邮箱： cssc98@126.com