SC-0122

润滑脂滚筒安定性测定仪

使用说明书

长沙思辰仪器科技有限公司

感谢您选用长沙思辰仪器公司产品!

为了使用方便及确保您能充分使用好本仪器的功能和特点,在进行仪器操作前敬请仔细阅读本仪器使用说明书及相关试验方法,阅后请将本说明书存档及放置于方便的位置,以供日后参考之用。

目    录

一、概述 ………………………………………………………2

二、主要技术指标和参数 ……………………………………2

三、仪器结构 …………………………………………………2

四、仪器特点 …………………………………………………3

五、工作原理 …………………………………………………3

六、使用方法及操作步骤 ……………………………………4

七、注意事项………………………………………………… 4

八、仪器装箱清单………………………………………………5

本仪器为高温、精密测试仪器，

使用前请务必详阅使用说明书，谨慎操作，防止意外！

一、概述

润滑脂滚筒安定性测定器是根据SH/T0122《润滑脂滚筒安定性测定法》所规定的要求设计制造的，适用于测定润滑脂在滚筒试验机上工作后的稠度变化，用以判断润滑脂的机械剪切安定性。

本仪器设计先进，操作使用方便，试验结果准确，是理想的同类进口仪器的替代产品，可广泛应用于铁路、航空、电力、石油行业及大专院校、科研院所、计量检测部门等单位使用。

二、主要技术指标和参数

1、工作电源：AC220V±10%， 50Hz

2、温度测量：量程：室温～80℃；

精度：0.5%；

3、工作单元：2单元；

4、计时方式：数字计时；

5、电机转速：155～180r/min

6、加热方式：PTC陶瓷加热体

7、整机功耗：不大于1000W。

三、仪器结构

四、仪器特点

1、不锈钢制滚筒器Φ90×180mm  5kg
2、数字计时器，记录工作时间，自动停止试验
3、同步皮带驱动滚筒，保证转速不丢失
4、可同时试验两个滚筒
5、仪器箱盖上油一个温度计孔，可进行温度修正；空转轮有定位环，控制滚筒正常工作
   下方装有驱动马达，使转速保持在155～180r/min
6、微电脑温控器，数字显示，精度±5℃  PT100传感器

五、工作原理

用50g试样，在室温（20～38℃下），在滚筒试验机上工作2 小时后，测定试验前后润滑脂的工作锥入度。

六、使用方法及操作步骤

（一）测试前的准备

1、本仪器为自动控制仪器，在使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。

2、仔细阅读标准SH/T0122《润滑脂滚筒安定性测定法》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。

3、按SH/T0122标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等。

4、检查仪器的工作状态，应符合说明书所规定的工作环境和工作条件。

5、检查仪器的外壳，必须处于良好的接地状态，电源线应有良好的接地端。

（二）仪器开箱检查

1、打开仪器包装，检查仪器有无破损。

2、按装箱单核对仪器型号及配件。

3、检查仪器无误后方可进行仪器的调试。

（三）机器开机准备

1、将仪器平放在平稳且牢固的工作台上，周围应不存在影响仪器正常工作的机械震动、腐蚀性气体、污染、电磁干扰等，连接好电源线。

2、滚筒用石油醚清洗干净。

3、熟悉仪器面板

（四）试验步骤

1、打开电源开关，按温控表说明书设定温控值（温度值不允许超过80℃）。

2、按GB/T269中第2部分，所述步骤，测定试样工作锥入度。

3、用刮刀蒋50克未工作的试样均匀地涂在洗涤干净的试验筒内表面，然后把滚柱放入桶内，并上紧桶盖。

4、打开上盖，安装滚筒，盖上箱盖。打开加热键，进行恒温。待温度恒定后设定试验时间，

然后按启动键，电机开始运转，试验开始。

5、经过2小时滚动试验后，电机自动停止转动。关闭电源。从滚筒中取出足够的试样，立即将其放入1/4锥入度工作器中。然后按GB/T269第2部分方法测定工作锥入度。

6、记录试验前后的工作锥入度。

注：把测得的1/4锥入度换算成全尺寸锥入度值。

七、注意事项

1、保持仪器清洁，防止试样喷溅在仪器上。

2、仪器使用前应良好接地，确保操作人员安全。

3、仪器出现故障后，及时与我公司联系，切忌随意拆卸。

4、做试验时，应按规范操作，注意火灾的发生，周围应有灭火器。

八、仪器装箱清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 润滑脂滚筒安定性测定仪主机 | 台 | １ |  |
| 2 | 滚筒 | 个 | 2 |  |
| 3 | 滚柱 | 个 | 2 |  |
| 4 | 刮刀 | 份 | 1 |  |
| 5 | 保险丝（20A） | 个 | 1 |  |
| 6 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 7 | 产品保修卡 | 份 | 1 |  |
| 8 | 产品合格证 | 份 | 1 |  |

长沙思辰仪器科技有限公司

销售地址：湖南省长沙市芙蓉区万家丽中路一段166号长房东郡华城广场A座

电    话：0731-85516578  85535848   传真：0731-85117535 售后电话： 0731-85118535

网    址： www.csscyq.com                               公司邮箱： cssc98@126.com