SC-260A

石油产品水分试验器

使 用 说 明 书

长沙思辰仪器科技有限公司

目   录

一、用途及适用范围…………………………………………2

二、主要技术指标……………………………………………2

三、仪器结构及电气原理图…………………………………2

四、仪器的使用………………………………………………4

五、常见故障及排除方法……………………………………4

六、仪器成套及技术文件……………………………………5

本仪器为高温、精密试验仪器，

使用前请详阅使用说明书，谨慎操作！

一、用途及适用范围

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/ T260《石油产品水分测定法》规定的要求设计制造的，适用于按GB/T260标准规定的试验方法测定石油产品中的水分含量。本仪器也适用于按GB/T512《润滑脂水分测定法》的标准规定的试验方法测定润滑脂中的水分含量。本仪器是双联式结构，可同时进行两只试样的试验。

二、主要技术指标

1、工作电源：      AC220V±10%，50Hz。

2、电炉加热功率：  300W×2。

3、加热控制：      双向可控硅无级调压控制。

4、环境温度：      ≤35℃。

5、相对湿度：      ≤85%。

6、整机功耗：      不大于650W。

三、仪器结构及电气原理图

- 仪器结构

仪器结构如图1所示。

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

图 1

1、冷凝管：          试样加热后在此管冷凝。

2、冷凝管夹持器：    夹持冷凝管等。

3、接受管：          冷凝液的接受管。

4、立柱：            十字夹、烧瓶夹的支撑立柱。

5、圆底烧瓶：        盛装试样并在加热电炉上加热。

6、电炉：            加热电炉。

7、电气控制箱

电气控制箱面板见图2所。

⑴          ⑵        ⑶

图 2

⑴ 开关Ⅰ：        打开此开关，第Ⅰ组仪器接通工作电源。

⑵ 加热调节Ⅰ：    用于调节加热电炉Ⅰ的加热功率。

⑶ 电压表Ⅰ：      指示加热电炉Ⅰ的工作电压值。

注：本仪器是双联式结构，第Ⅱ组仪器的控制与第Ⅰ组仪器相同。

- 电气原理

仪器电器原理见图3所示。

图 3

电路主要由加热电炉、加热电炉功率控制电路组成。加热电炉的功率均为1000 W ，双向可控硅BT2、BT3分别组成两路交流调压电路，用于调节加热电炉的功率，加热电炉的工作电压由并联在加热电炉中的电压表显示。两个开关分别控制一组电路的工作状态。

四、仪器的使用

1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。

2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/ T260《石油产品水分测定法》，了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。

3、按标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等，将各玻璃器皿、仪器清洗干净并烘干。

4、检查本仪器的工作状态，使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。

5、检查本仪器的外壳，必须处于良好的接地状态，外接电源必需有良好的接地端。

6、接通电源，控制面板电流表即有指示，根据实验要求，按顺时针方向调节加热调节旋钮，电压表上显示的电压值随之增加，炉体温度上升，选择合适的电压，控制蒸馏速度。

7、测定时按GB/ T260的要求，将石油产品试样与无水溶剂混合蒸馏后通过计算测得其水分含量，用百分数表示。

8、试验结束后，应及时关闭电源。仪器较长时间不用时，应置于通风、干燥、无腐蚀性气体的环境中。

警告：仪器若出现故障应及时切断电源，请专业技术人员检修并排除故障后方可继续使用，防止发生意外！

五、常见故障及排除方法

| 序号 | 常见故障 | 原 因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯不亮 | 停电 指示灯坏 | 检查供电电源 更换开关 |
| 2 | 电压表不指示 | 电热丝烧断 保险丝坏 | 更换加热电炉 更换保险丝 |
| 3 | 电压表振荡（或突变） | 100K实芯电位器阻值变化 | 微调电路板上的100K实芯电位器 |

六、仪器成套及技术文件

1、仪器成套

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油产品水分试验器主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 立柱 | 根 | 2 |  |
| 3 | 冷凝管夹持器 | 副 | 2 |  |
| 4 | 冷凝管 | 只 | 2 |  |
| 5 | 接受管 | 只 | 2 |  |
| 6 | 圆底烧瓶 | 只 | 2 |  |
| 7 | 电源线（250V 10A） | 根 | 1 |  |
| 8 | 保险丝 10A（Ф5×20） | 只 | 2 |  |

2、技术文件

⑴ 使用说明书                                         1份

⑵ 产品合格证                                         1份

⑶ 产品保修卡                                         1份

检验员：                     包装员：

年    月    日               年    月    日

长沙思辰仪器科技有限公司

销售地址：湖南省长沙市芙蓉区万家丽中路一段166号长房东郡华城广场A座

电话：0731-85516578  85535848传真：0731-85117535 售后电话： 0731-85118535

网    址： www.csscyq.com                  公司邮箱： cssc98@126.com