SC-265B

石油产品运动粘度测定仪

使用说明书

长沙思辰仪器科技有限公司

感谢您选用长沙思辰仪器公司产品!

为了使用方便及确保您能充分使用好本仪器的功能和特点,在进行仪器操作前敬请仔细阅读本仪器使用说明书及相关试验方法,阅后请将本说明书存档及放置于方便的位置,以供日后参考之用。

目    录

一、概述 ………………………………………………………2

二、主要技术指标和参数 ……………………………………2

三、仪器特点 …………………………………………………2

四、仪器结构 …………………………………………………3

五、工作原理 …………………………………………………3

六、使用方法及操作步骤 ……………………………………3

七、注意事项………………………………………………… 6

八、仪器装箱清单 ……………………………………………6

本仪器为高温、精密测试仪器，

使用前请务必详阅使用说明书，谨慎操作，防止意外！

一、概述

石油产品运动粘度测定仪是根据中华人民共和国标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定设计制造的，测定液体（指牛顿液体）在某一恒定温度条件下的运动粘度。

本仪器设计美观、大方，结构设计合理，操作方便，结果测定准确。可广泛应用于铁路、航空、电力、石油行业及大专院校、科研院所、计量检测部门等单位使用。

二、主要技术指标和参数

1、工作电源：AC220V±10%，50Hz

2、控温方式：数字温控仪

3、控温范围：室温～100℃任意设置

4、控温精度：±0.1℃

5、加热功率：1400W

6、恒温浴缸：双层（玻璃缸+有机玻璃罩）

7、液浴孔数：2孔

8、毛细管类型：品氏毛细管粘度计

9、环境温度: 5℃～35℃

10、相对湿度: <80%

三、仪器特点

SC-265B石油产品运动粘度测定仪采用数字控温表进行恒温浴温度的控制，控温范围为40～100℃，控温精度为±0.1℃。使用数字控温表可以直观显示设定温度及实际温度，易于进行温度设定及温差修正。

SC-265B石油产品运动粘度测定仪配有2个粘度计夹，可以在进行试样测定时同时恒温其它待测试样，提高工作效率。

SC-265B石油产品运动粘度测定仪器恒温浴为圆形，利于恒温浴温度的恒定，底部底脚可进行调节，使恒温浴处在水平状态。完全符合标准描述，提高了测定结果的准确性。

四、仪器结构

1

2

3

4

5

6

7

1、搅拌电机  2、温度传感器 3、毛细管粘度计 4、运动粘度温度计

5、电源开关  6、照明开关   7、数字温控仪

五、工作原理

在某一恒定温度下，测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间，粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积，即为该温度下测定液体的运动粘度

六、使用方法及操作步骤

（一）测试前的准备

1、在使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。

2、仔细阅读标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。

3、按GB/T265标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等。

4、检查仪器的工作状态，应符合说明书所规定的工作环境和工作条件。

5、检查仪器的外壳，必须处于良好的接地状态，电源线应有良好的接地端。

（二）仪器开箱检查

1、打开仪器包装，检查仪器有无破损。

2、按装箱单核对仪器型号及配件。

3、检查仪器无误后方可进行仪器的调试。

（三）机器开机前准备

1、将仪器放于平整的试验台上，使仪器呈现水平状态。

2、将仪器各部分电源线连接完毕。

3、将恒温浴安装完毕后，向恒温浴内填充介质。

备注：恒温浴内的介质必须高过加热管，避免加热管干烧。

4、启动电源，进行恒温浴温度设定，确定电机工作正常。

注意：仪器启动电源后，温控系统就开始工作，因此必须在恒温浴内填充完介质后才能够开启电源。

（四）恒温浴温度设定

1、打开电源后，“PV”数码管显示恒温浴当前温度，“SV”数码管显示设定温度。按动“SET”键进入恒温浴温度设定状态，“PV”数码管显示“SP”，紧接着按动“▲”、“▼”键进行恒温浴设定温度的输入。输入完毕后，按动“SET”键返回初始状态，恒温浴开始进行温度控制。

备注：如果在“设定”状态，不按动任何键，5秒钟后控温表自动返回控温状态。

2、恒温浴温度修正

恒温浴温度稳定后，通过与温度计对比后，计算出偏差量，改变设定值，进行恒温浴温度修正。

（五）实验操作步骤

1、使用石油醚或溶剂油进行毛细管粘度计的清洗，然后放在烘箱中干燥

2、装填试样时，选取内径符合要求并且清洁、干燥的毛细管粘度计，将橡皮管套在支管7上，并用手指堵住管身6的管口，同时倒置粘度计，然后将管身1，插入装着试样的容器中；这时利用橡皮吸球将液体吸到标线b，同时注意不要使管身1，扩张部分2和3中的液体发生气泡和裂隙。当液面达到标线b时，就从样品中提起粘度计，并迅速恢复其正常状态，同时将管身1的管端外壁所沾着的多余试样擦去，并从支管7取下橡皮管套在管身1上。（详见GB/T 265中4.3章节）

毛细管粘度计示意图如下所示：

1、将装有试样的粘度计装在毛细管粘度计夹上，浸入事先准备妥当的恒温浴中进行试样恒温。

备注：在进行试样恒温时，操作者可以调节毛细管粘度计夹上的3个定位螺母，将粘度计调整至垂直位置。

2、试样在恒温浴中的恒温时间参照下表

| 试验温度，℃ | 恒温时间，min |
| --- | --- |
| 80，100 40，50 20 0～-50 | 20 15 10 15 |

3、试样恒温完毕后，使用吸球利用毛细管粘度计管身1口所套着的橡皮管将试样吸入扩张部分3，使试样液面稍高于标线a即可

注意：抽吸试样时注意不要让毛细管和扩张部分3的液体产生气泡或裂隙。

4、拿开吸球后，观察试样在管身中的流动情况，液面正好到达标线a时，开动秒表；液面正好流到标线b时停止秒表。

注意：进行试样流动观察时，操作者视线必须与毛细管粘度计刻线在同一平面上。

- 记录流动时间，重复测定至少四次，然后取不少于三次的流动时间所得的算术平均值，作为试样的平均流动时间。

- 试验完毕后，取出毛细管粘度计进行清洗

七、注意事项

1、保持仪器清洁，防止试样喷溅在仪器上。

2、仪器使用前应良好接地，确保操作人员安全。

3、仪器出现故障后，及时与我公司联系，切忌随意拆卸。

4、毛细管粘度计的垂直状态可通过夹持器上的三个螺丝钉进行调整。

5、温度控制器属于新一代高性能智能仪表，出厂时参数已设定好，用户不必再重新设定。当发现温控精度不能满足要求时，可按进入B菜单设置或修改参数（具体电话联系我公司）。

注意：当室温低于0℃时，请将水缸内的水放尽，防止结冰损坏器件！

警告：仪器发生故障时应立即切断电源，请专业人员检修并排除故障后方可继续使用，防止发生意外！

八、仪器装箱清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 石油产品运动粘度测定仪主机 | 台 | １ |  |
| 2 | 毛细管粘度计 | 个 | 4 |  |
| 3 | 毛细管夹具 | 个 | 2 |  |
| 4 | 温度计 | 支 | 2 |  |
| 5 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 6 | 产品保修卡 | 份 | 1 |  |
| 7 | 产品合格证 | 份 | 1 |  |

长沙思辰仪器科技有限公司

销售地址：湖南省长沙市芙蓉区万家丽中路一段166号长房东郡华城广场A座

电    话：0731-85516578  85535848   传真：0731-85117535 售后电话： 0731-85118535

网    址： www.csscyq.com                               公司邮箱： cssc98@126.com