SC-4929

润滑脂滴点测定仪

使 用 说 明 书

长沙思辰仪器科技有限公司

感谢您选用长沙思辰仪器公司产品!

为了使用方便及确保您能充分使用好本仪器的功能和特点,敬请仔细阅读本仪器使用说明书,阅后请将本说明书存档及放置于方便的位置,以供日后参考之用。

本仪器是依据GB/T 4929《润滑脂滴点测定法》的标准要求设计制造的。适用于测定润滑脂的滴点。本仪器外形精巧，易于操作，安全性能可靠。使用本仪器前，请详阅说明书，谨慎操作，注意安全！

一、主要技术参数

1、加热功率：500W

2、搅拌电机：功率3W  转速100转/分

3、浴缸尺寸：Ф90×150

4、外形尺寸：180×200×360 （L×W×H）

5、电    源：AC220±10%    50Hz

二、结构特点

仪器由浴缸部分，搅拌及加热装置，电气控制部分组成，其结构如图所示：

三、使用与维修

1、打开仪器的上盖，摘下航空插头，将上盖侧放在旁边，注意不要碰到照明灯，取出油浴缸。

2、将浴缸内装好无腐蚀性的透明导热液体介质，添加的液面距浴缸上沿约15mm～20mm左右即可。对于热膨胀系数较高的油质，添加的液面距浴缸上沿约30mm～40mm左右为宜。

3、将浴缸放入仪器，装好航插，盖好上盖。

4、先将电压调节旋钮向左调到“0”位，把装有试样的脂杯和温度计放入试管，将组合好的试管穿过试管套、试管夹放入油浴中，使试管上沿下到试管套底部，最后装好浴温温度计。

5、接好电源线，开启电源开关，搅拌电机工作.

6、按照试验方法要求的升温速率调节电压，一般普通导热油，电压最终稳定在70V～100V左右即可满足试验要求；对于甲基硅油，电压最终稳定在70V～150V左右也可满足试验要求。通常所用的油常温下粘度较高，在试验初始阶段应该将电压调到小于

70V加热，以免加热器过热烧毁。随着油温升高和不断搅拌，油的粘度逐步降低，再根据试验要求的升温速率调节电压。

7、随着温度升高，油的体积会增大，可能会溢出浴缸，可用吸管吸出，并注意高温热油的危险性。

8、仪器工作时温度较高，试验时应注意安全以免发生烫伤。

9、试验完毕后，应先将电压调节为“0”位，再关闭电源开关，待仪器冷却后方可进行清理工作。

10、注意保持仪器的清洁，防止酸、碱等的腐蚀。

11、当仪器出现故障时，应请专业人员进行维修，切勿乱拆卸。

四、电气原理图

五、操作规程

1、打开仪器的上盖，摘下航空插头，将上盖侧放在旁边，注意不要碰到照明灯，取出油浴缸。

2、将浴缸内装好无腐蚀性的透明导热液体介质，添加的液面距浴缸上沿约15mm～20mm左右即可。对于热膨胀系数较高的油质，添加的液面距浴缸上沿约30mm～40mm左右为宜。

3、将浴缸放入仪器，装好航插，盖好上盖。

先将电压调节旋钮向左调到“0”位，把装有试样的脂杯和温度计放入试管，将组合好的试管穿过试管套、试管夹放入油浴中，使试管上沿下到试管套底部，最后装好浴温温度计。

4、接好电源线，开启电源开关，搅拌电机工作，打开照明开关。

5、一般普通导热油，电压最终稳定在70V～100V左右即可满足试验要求；对于甲基硅油，电压最终稳定在70V～150V左右也可满足试验要求。通常所用的油常温下粘度较高，在试验初始阶段应该将电压调到小于70V加热，以免加热器过热烧毁。随着油温升高和不断搅拌，油的粘度逐步降低，再根据试验要求的升温速率调节电压。

随着温度升高，油的体积会增大，可能会溢出浴缸，可用吸管吸出，并注意高温热油的危险性。

6、仪器工作时温度较高，试验时应注意安全以免发生烫伤。

试验完毕后，应先将电压调节为“0”位，再关闭电源开关，待仪器冷却后方可进行清理工作。

7、注意保持仪器的清洁，防止酸、碱等的腐蚀。

8、当仪器出现故障时，应请专业人员进行维修，切勿乱拆卸。

六、装箱单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 1台 |  |
| 2 | 试管 |  | 2个 |  |
| 3 | 温度计 |  | 3支 |  |
| 4 | 脂杯 |  | 2个 |  |
| 5 | 导环 |  | 2个 |  |
| 8 | 保险丝管 |  | 2个 |  |
| 9 | 温度计塞 |  | 2个 |  |
| 10 | 电源线 |  | 1根 |  |
| 11 | 使用说明书 |  | 1份 |  |
| 12 | 合格证 |  | 1份 |  |

长沙思辰仪器科技有限公司

销售地址：湖南省长沙市芙蓉区万家丽中路一段166号长房东郡华城广场A座

电话：0731-85516578 85535848 传真：0731-85117535 售后电话： 0731-85118535

网址： www.csscyq.com                          公司邮箱： cssc98@126.com