SC-2015温度计恒温检定槽

【仪器概述】

SC-2015温度计恒温检定槽是我公司结合不同行业多年潜心自主研发的一款适用性强，操作方便，一体落地式移动方便的设备，采用单片机智能仪器表控制。广泛适用于计量、电子、化工、环保、医药、能源、炼油、冶金、轻工、军工等部门及科研院所计量部门作一、二等标准水银温度计，贝克曼温度计，工业铂热电阻，标准铜-康铜热电偶检定之用，也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。

【技术参数】

1、工作电源： AC220V±10%，50Hz

2、温控范围： 0～100℃ 可调

3、数显分辨率：0.001℃

4、温度波动度：±0.005～0.01℃

5、工作槽深度(mm)：480

6、工作槽开口尺寸及容积：Ф150 / 23L

7、功率：3.2kw

8、仪器尺寸（mm）：600*500*1250

9、环境温度: 0℃～35℃

10、相对湿度：≤85％

【性能特点】

1、采用温场补差的温度控制技术，配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。

2、软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差，温度修正分辨率最高达0.001℃，使显示的温度值准确无误。

3、具有超温保护、超温鸣叫报警、可设定超温报警温度，超温时可自动切断负载。

4、智能软件温度稳定性强，PID可自动根据不同的介质自动整定最佳参数，特殊用户还可人工重新调整参数。

5、使用软件数字锁定控制系统各项设定值，避免无关人员进行操作，保证实验过程数据正确无误。

6、制冷系统采用进口风冷式全封闭压缩机组，有过电流和过温多重保护。

7、按“电源"键可关掉仪器所有功能。